烟气连续监测系统

（CEMS）

脱硝装置

技术规范书

山东临沂沂州水泥股份有限公司

二〇一四年二月十九日

目   录

1 总则	1

2 设计依据	1

3 技术标准	1

4 设备规范及技术要求	2

5供货范围	6

6技术资料	6

7监造、检验和性能验收试验	6

8需要说明的其它内容	7

9偏差	8

## 1 总则

1.1本技术文件对山东临沂沂州水泥股份有限公司烟气脱销工程所采用的烟气分析仪提出了技术方面和有关方面要求。

1.2本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方保证提供符合本技术协议和相关的国际、国内工业标准的优质产品。产品是技术先进并经过两台三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。

1.3如投标方未对本技术协议提出异议，将认为投标方提供的设备符合本技术协议和相关标准的要求。

1.4本技术文件所使用的标准，如遇到与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。

## 2 设计依据

2.1工程概括

本项目是脱销采用SNCR工艺，反应器的入口需要一套CEMS，反应器出口需要一套CEMS和一套氨逃逸监测系统；

2.2场地条件和自然条件

1）工程厂址位于临沂，平原地形，工程为新建工程，不存在拆迁、移民等问题。

2）气候、气象情况

临沂市气候属温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多西北风，夏季雨多气温高，秋季凉爽短暂，冬季寒冷少雪。

2.3电气

电压为220/380V交流三相四线制，电源频率为50±0.5HZ。

2.4压缩空气

由主厂房来仪表用压缩空气作为脱硫设备吹扫用气或其他检修用气。仪用压缩空气，干燥、无油；压力露点：-20℃；运行压力：正常：6 bar ，最小：5 bar ，最大：7 bar。

## 3 技术标准

CEMS系统满足以下法规及标准，但不限于此：

GB3095-1996   	环境空气质量标准

DL414-91      	火电厂环境监测技术规范

GB5468-91     	锅炉烟尘测试方法

SDGJ95-90     	火力发电厂污染气象测试技术规定

GB13223-2011  	火电厂大气污染物排放标准

GB13271-2001     锅炉大气污染物排放标准

GB16297-1996  	大气污染物综合排放标准

HJ/T 76-2007   	固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T 75-2007   	火电厂烟气排放污染物连续监测技术规范

《污染源自动监控管理办法》国家环保总局令第28号

《火电厂烟气排放连续监测技术规范》HJ/T75—2001

《火力发电厂烟气脱硫设计技术规程》DL/T5196-2004

《燃煤电厂烟气排放连续监测系统订货技术条件》DL/T960－2005

GB 13223-2003  火电厂大气污染物排放标准

GB/T 16157 固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

## 4 设备规范及技术要求

4.1脱销装置概况

4.1.1 设备名称：烟气连续监测系统(简称CEMS)。

4.1.2 采样型式：采用加热抽取式采样方法，冷干法对烟气经行处理。招标方不接受热湿法对烟气进行分析在换算成干基的方式。

4.1.3 监测项目和安装位置：

1）SNCR出口1，2：NOx/CO/O2共1套，NOx为0-1000ppm,CO为0-1000ppm和0-500ppm（双量程自动切换，且需有开关量切换信号引入DCS系统），探头安装位置为钢制烟道，取样管线长度为50米。

2）SNCR入口2，3：NOx/ CO/O2共1套，NOx为0-100ppm,CO为0-1000ppm和0-500ppm（双量程自动切换，且需有开关量切换信号引入DCS系统），探头安装位置为钢制烟道，取样管线长度为50米。

3）SCR出口氨逃逸检测共1套，量程0~10ppm，现场安装,信号输出到DCS系统。

4）取样探头等采样设备安装在烟道上，投标方应在投标文件中就探头安装方式和采样点的选择做出建议和评估；CEMS机柜安装在招标方提供的分析小屋内，投标方在投标文件中需对仪表间的大小、位置（距采样探头的距离）、通风、洁净等方面提出书面要求。

4.1.4 系统应按上述监测项目采用系统集成设计。本次脱硝CEMS采用 4-20mA信号输出至DCS系统。

4.1.5系统的各部件安装位置应为运行维护提供良好的条件。

4.1.6 系统运行投入率应不低于95％。

4.1.7 系统应能满足在至少90天运行中不需要非日常维护要求（指系统运行维护手册中常规部分没有要求的任何维护活动的要求）。

4.1.8 输出单位：对所检测烟气的各种参数，系统除在就地分析仪器面板上显示外还均以4-20mA标准模拟量信号输出。NOx/CO/O2浓度单位使用ppm ，NH3含量单位为ppm 。

4.1.9系统中的分析仪器应具有自诊断功能，同时系统应具有主要部件故障报警功能 。

4.2系统要求

4.2.1采用加热抽取式采样方法，冷干法对烟气经行处理。取样管要求采用进口一体化半热管进行取样。

4.2.2 NOx/CO/O2及逃逸氨分析仪采用进口ABB公司品牌。

4.2.3  CEMS能满足如下基本功能：

1）量程自动切换；

3）仪器异常报警，SCR系统中所有烟气排放检测设备的电源故障和系统故障，在DCS上报警；

5）CEMS系统能满足至少90天运行不需要非日常维修的要求（非日常维修是在运行的维护手册中常规部分没有要求的任何维修活动）；

6）分析仪器具有自我诊断功能。

4.3.4预处理系统的要求

1）主要部件均为进口部件，包括取样泵、蠕动泵、电磁阀等，其中PLC采用SIEMENS S7-300系列产品。由于3套锅炉工作方式为两开一备，所需探头数量为3套，采用选择电动阀远控方式决定采样来源。

2）样品气的冷凝选择压缩机两级制冷。

3）整个预处理系统对粉尘的过滤至少设置三级过滤，过滤精度应保证达到0.1μm以下；

4）每套分析仪需安装1块Profibus DP通讯板，并把通讯数据包交付需方，能够与需方S7-300系统进行通讯。

4.3.5 对NOx的测量，投标方提供的分析仪表是基于红外吸收原理的仪表。O2组分的测量按电化学法分析法配置。

4.3.7红外分析仪要求

(智能化仪器：自动确认量程范围、维护要求、维修开关、自动提示超限和确认范围、低流速报警。

(人机界面友好：液晶显示、光度可调、操作简单、编程快速、菜单操作（编程、测试和标定等）、维护方便、自动校正、在每组份的全量程范围可设定两个量程、超限自动切换。

(样气气室采用独特的可拆卸工艺，一般光路流通面积50%污染仪器可正常使用，再大可拆卸清洗。

(安装方便灵活，维护量小，一般的仪表人员都能维护。

(抗干扰能力强，电磁兼容性好。

4.3.8氨逃逸分析仪要求

1）测量原理：红外单吸收光谱法

2）安装方式：发射端接收端对穿式安装

3）采用激光光谱分析法测氨逃逸，用于现场的一次激光测量探头按一个反应器一套配置， 按一个测量点一套配置。

4）激光分析仪器可以自动标定。

4.4具体仪表要求

4.4.1系统数据

烟气温度限制（最低／最高）（℃）：0~1200°C

设备对振动的要求：避免强烈震动

整个系统压缩空气要求：

最大耗气量：2L/min

平均耗气量：1L/min

要求的最小压力（Pa）：0.4MPa

气体品质要求  洁净、除水、除油

系统的功耗(KVA) 2KW+40W*L(L为采样管线长度)

4.4.2 NO分析仪

量程(高/低) 0～100～500PPM可选；

检出下限  10mg

仪器准确度≤2%

误差 ≤2%

响应时间﹤2s

线性度 ﹤1%

采样方法：直接抽取法

分析方法：NDIR红外法

环境温度限制（最高/最低） ℃：+5-+45 ℃

用电量：0.06KVA

仪用空气要求：0.4-0.7MPa

输出信号型式：4-20mA

通    讯：RS485和Profibus DP

配管连接：Φ6 tube

本机显示：大屏幕LCD液晶显示屏（带背光）

安装方式：19“机架

重　　量： 13kg

测量方式：连续

采样方式：抽取式

采样流量：72-120l/h

校准方法： 手动/自动（可以用空气校准）

校准循环时间：120s

4.4.4烟气含氧量监测

监测方法 电化学法

量程(高/低)  0～5～25Vol%

精确度≤2%

误差≤1%

电池寿命：约2年

环境温度(最低/最高)限制 -20~+50 ℃

功耗：0.06KVA

仪用空气要求：0.4-0.7MPa

输出信号形式  4—20mA

4.4.5 逃逸氨分析仪

量程(高/低) 0～10PPM

精确度：≤0.3PPM

误  差：≤1 %

采样方法：法兰对接

分析方法：激光原位测量法

环境温度限制(最低/最高)：-20 ~ +80℃

用电量：  约0.05KVA

输出信号型式：4-20Ma

## 5供货范围

5.1投标方为本工程脱销脱硫系统共提供2套烟气自动连续监测装置。CEMS系统在所有方面都是完整的，并能满足本协议提到的设计、技术和质量保证要求。

5.2投标方提供从采样点到分析仪器间的全部采样管线和电缆及所有需要的接口。

5.3投标方为所有的采样分析仪器提供满足现场环境条件要求。

5.4投标方提供1份完整的操作手册，包括启动、运行、校正、日常调整和关闭等所有阶段。

5.5投标方提供1份完整的维修手册，它包括所有的日常和非正常维修、故障排除和有关步骤等。

5.6 投标方提供在烟道上安装设备的全部要求，包括数量、尺寸和采样孔的位置及硬件定位的安装图等。

5.7随机备品备件共1套（备件包括各类密封垫3套，空气滤芯2套，原装取样泵1个）。

## 6技术资料

- 供方在签订合同后向需方提供系统安装所需要相关技术文件，主要包括：

  - 系统安装布置示意图,分析小屋的结构示意图。

  - 电气单元或主接线示意图，用于控制、电路和供电的设计。

  - 描述外部结点的电气连接示意图，用于设计结点。

  - 需安装的设备尺寸及与设备连接的材料尺寸。

  - 设备仪器说明书。

  - CEMS操作、安装及维修说明书。

- 所有文件、图纸上文字用中文表述，单位采用国际法定计量单位。

- 供方所提供的图纸如有修改，供方应在新版中显著明确表示并相应提供文字说明。

- 供方提交给需方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

## 7监造、检验和性能验收试验

7.1 概述

7.1.1本条款用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合相关的国家及行业规范要求。

7.1.2 卖方将在本合同生效后3个月内，向买方提供与本合同设备有关的检验、性能验收试验标准。

7.2 性能验收试验

7.2.1性能验收试验是为了检验合同设备的所有性能是否符合要求。

7.2.2性能验收试验的地点为买方现场。

7.2.3性能试验的时间：性能试验一般在168小时试运之后进行，具体试验时间由买方与卖方商定。

7.2.4性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提出，与卖方讨论后确定。

7.2.5性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以买方为主编写，卖方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

7.3现场调试

卖方负责在系统启动之前，完成所供设备的调整和测试，在启动CEMS调试中至少一位合格的技术人员应在场，并作必要的调整。

## 8需要说明的其它内容

CEMS系统的工作接口表

为保证CEMS系统的正常顺利投用，双方明确CEMS系统的工作接口表如下：

| 序号 | 工作内容 | 工作描述 | 乙方工作范围 | 甲方工作范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装指导 | 现场指导 | ● |  |
| 2 | 现场操作平台及爬梯 | 制作及安装 |  | ● |
| 3 | 烟道开孔 |  |  | ● |
| 4 | 法兰 | CEMS设备对接法兰 | ● |  |
| 5 | 法兰 | 环保测试孔法兰 |  | ● |
| 6 | 平台设备固定 | 支架及安装 |  | ● |
| 7 | 分析小屋 | 地基及安装 |  | ● |
| 8 | 分析小屋 | 制造及其公用工程 |  | ● |
| 9 | 分析小屋 | 空调 |  | ● |
| 10 | 分析小屋 | 室内设备就位 |  | ● |
| 11 | 电缆桥架 | 材料及其敷设 |  | ● |
| 12 | 采样管线 |  | ●供货 | ●敷设 |
| 13 | 电缆及其敷设 | 配电室到分析柜 |  | ● |
| 14 | 电缆及其敷设 | 分析柜到现场平台 | ●供货 | ●敷设 |
| 15 | 电缆及其敷设 | 分析柜到DCS |  | ● |
| 16 | 仪表空气及管路 | 材料及其敷设 |  | ● |
| 17 | CEMS设备连接 | 电气接线及气路连接 | ● | ● |
| 18 | 系统试运转 |  | ● |  |
| 19 | CEMS设备启动及校准 |  | ● |  |
| 20 | 系统调试 |  | ● |  |

## 9偏差

如果卖方未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着卖方提供的设备满足了本规范书的要求。如有异议，都应在技术规范书“差异表”中明确表示。

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

商务联系人：供应部王高峰13589686061

技术联系人：设备部段  超18763755886

传真0539-8928888

所需设备清单

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气体分析仪 | 主机ABB3020 | 1套 |  |
| 氨逃逸分析仪 | 激光LS25 | 1套 |  |
| 配套制氮系统 |  | 1套 |  |